## 1-biokemija
Ponudnik: ……………………………………………………………………..
Naročnik : Zdravstveni dom Črnomelj
SKLOP 1: | Biokemija: Seznam reagentov za analizator Dimension EXL 200 in sysmex CA-500 | [6 empty] | Obr-2a/1
zap. | DIMENSION EXL -200-biokemija | kataloška | enota | količina | cena za 1 sc, | DDV % | cena za kos | vrednost z DDV
štev. | REAGENTI | štev. | mere |  | 1 kos,1 liter |  | z DDV
1 | ABSORBANCE FLEX | DF179 | SC (a240) | 10
2 | ALK PHOSPHATASE I | DF 150 | SC (A360) | 12
3 | ALTI | DF143 | SC(A240) | 33
4 | AMYLASE | DF17A | SC(A240) | 8
5 | AST GOT | DF41A | SC (A360) | 20
6 | HDL CHOLESTEROL | DF48B | SC (A240) | 30
7 | ALDL | DF131 | SC(A240) | 2
8 | BUN (UREA NITROGEN) | DF21 | SC (A480) | 12
9 | CALCIUM | DF23A | SC (A480) | 6
10 | CHOLESTEROL | DF27 | SC (A480) | 20
11 | CKI (CREATININ KINASE) | DF38 | SC (A480) | 6
12 | CREATININ ENCIM | DF270B | SC(A488) | 21
13 | CRP | DF34 | SC (A120) | 70
14 | BILIRUBIN DIRECT DBI | DF125 | SC(A320) | 7
15 | FT3 RTG | RF616 | SC(120) | 20
16 | FT4 RTG | RF610 | SC(120) | 20
17 | GGT | DF45A | SC(A288) | 22
18 | GLUCOSE | DF40 | SC (A1440) | 10
19 | HEMOGLOBIN A1C HB1C | DF105A | SC(120) | 12
20 | IBCT (TIBC) | DF84 | SC(A240) | 6
21 | IRON | DF85 | SC (A240) | 8
22 | LDI (LACTIC DEHIDROGEN) | DF54 | SC (A480) | 8
23 | LIPASE | DF56 | SC(A120) | 10
24 | PSA TOTAL RTG | RF451 | SC(A120) | 20
25 | BILIRUBIN TOTAL TBI | DF167 | SC(A480) | 9
26 | TRIGLICERIDES | DF69A | SC (A480) | 20
27 | TOTAL PROTEIN | DF73 | SC(A480) | 6
28 | URIC ACID | DF77 | SC(A480) | 6
29 | TSH RTG | RF612 | SC(A200) | 25
elektroliti:
30 | QUIKLYTE - Multi senzor | S600 | sc(a4) | 10
31 | QUIKLYTE-standard A | S620 | sc(3x1L) | 6
32 | QUIKLYTE -standard B | S625 | sc (3x300mL) | 8
33 | QUIKLYTE-flush solution | S630 | sc (3L) | 2
34 | IMT- salt Bridge sol | D105 | sc (3x150mL) | 5
35 | QUIKLYTE - Sample Diluent | S635 | sc (6x500mL) | 2
36 | QUIKLYTE -Dilution Check | S640 | sc(50mL) | 2
37 | Cuvette Cartrige | D828 | sc(a12000) | 36
38 | Sample cups | DSC4 | sc (a1000) | 3
39 | HM REACTION VESSELS | RXVIA | sc (1000) | 14
40 | RXL SAMPLE PROBE CLEAN | RD703 | 1L | 12
41 | SMALL SAMPLE CUP | DSC5 | sc (1000) | 5
42 | REAGENT PROBE CLEANER | RD702 | 500 mL | 24
43 | CHEMISTRY WASH RD701 | RD701 | 1,7 L | 10
44 | print papir | D829 | sc (a4) | 2
45 | liq multi ctl 1 | 6635570 | 12x3 ml | 4
46 | liq multi ctl 2 | 6635589 | 12x3 ml | 4
47 | liq multi ctl 3 | 6635597 | 12x3 ml | 1
48 | liq imunol 1 | 6540340 | 6x3 ml | 4
49 | liq imunol 2 | 6635546 | 6x3 ml | 4
50 | liq imunol 3 | 6635554 | 6x3 ml | 1
51 | bilr ctl 1 | 10709767 | 6x5 ml | 4
52 | bilr ctl 2 | 10709768 | 6x5 ml | 4
53 | bilr ctl3 | 10709769 | 6x5 ml | 4
54 | LIQ DIAB CTL L1 | 10471613 | 6x1 ml | 4
55 | LIQ DIAB CTL L2 | 10471614 | 6x1ml | 4
56 | LYPHO IMUNA 1 | 663541 | 12x5ml | 4
57 | LYPHO IMUNA 2 | 107076 | 12x5ml | 4
58 | LYPHO IMUNA 3 |  | 12x5ml | 4
kalibratorji:
59 | CHEM I Calbrator | DC18B | 6X2ml | 3
60 | CHEM II Calbrator | DC20 | 6x1,2 ml | 3
61 | IRON Calibrator | DC85 | 2x3x2 ml | 2
62 | IBCT Calibrator | DC84 | 6x1 ml | 2
63 | TP / ALB Calibrator | DC31 | 6X2ml | 2
64 | ALDL Calibrator | DC131 | 6x2ml | 1
65 | AHDL Calibrator | DC48A | 6x1 ml | 3
66 | CHOL Calibrator | DC16 | 6x1 ml | 2
67 | TBI/DBI Calibrator | DC 167 | 4x1 ml | 2
68 | CRP Calibrator | DC34 | 10x1 ml | 4
69 | CKI/MBI Calibrator | DC 32 | 3x3x2 ml | 2
70 | Encim I Calibrator | DC 35 | 2x2x1,5 ml | 2
71 | Encim II Calibrator | DC 143 | 2x3x1,5 ml | 2
72 | ALPI Calibrator | DC 150 | 2x3x1,0 ml | 2
73 | LIPASE CAL | DC56 | 6x1ml | 2
74 | PSA T/F CAL | RC452 | 12x2ml | 2
75 | THYROID CAL TSHFT4 | RC610A | 10x2ml | 4
76 | PT -Multi Calibrator | OPAT 03 | 6x1ml | 2
77 | PM -KIT | 766621502 |  | 1
Sysmex-koagulacija
78 | tromborel S | OUHP 29 | 10x4 ml | 4
79 | Control Plasma N | ORKE 41 | 10x1 ml | 5
80 | Control Plasma P | OUPZ 17 | 10x1ml | 5
81 | CA Clean | 964-0631-3 | SC 50 ml | 9
82 | Reactions Tubes | 904-0721-9 | SC (A3000) | 1
83 | Teralin-protect | 181621 | 2 L | 1
84 | CA Clean II | BT-565-101 | 50 ml | 1
85 | standard plasma | ORKL 17 | 10x4ml | 1
SKUPAJ:

## List2 (hidden)
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKLOP 3: EPRUVETE IN PRIBOR ZA ODVZEM KRVI
Zap.štev. | N A Z I V | EM | količina | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto mere z DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Število enot v ponujenem pakiranjeu | Opombe
1 | Epruveta za vakumski odvzem krvi brez dodatka 3 mL 13 x 75 | kos | 100
2 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z K2EDTA 6 ml | kos | 1000
3 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z clot aktivator/gel 3,5 ml | kos | 15000
4 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z clot aktivator/gel 5 ml | kos | 1000
5 | Epruveta za vakumski odvzem krvi K2EDTA 3 ml | kos | 15000
6 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Na-citrat (0,129 M) 1,6 ml | kos | 2000
7 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Na-citrat (0,109 M) 1,8 mL | kos | 1000
8 | Epruveta za vakumski odvzem krvi trombin/gel 5 mL | kos | 500
9 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Li – heparinom 4 mL | kos | 500
10 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Li- heparinom/gel 3 ml | kos | 1000
11 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z K2EDTA z integriranim lijačkom | kos | 500
12 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z K2EDTA,(MAP 13 x 75 mm) | kos | 2000
13 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi clot aktivator/gel z integriranim lijačkom | kos | 3000
14 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi Li heparin/gel z integriranim lijačkom | kos | 1000
15 | Igla za vakumski odvzem krvi 20 G 0,9 x 38 mm | kos | 5000
16 | Igla za vakumski odvzem krvi 21 G 0,8 x 38 mm | kos | 10000
17 | igla za vakumski odvzem krvi z zaščitnim mehanizmom, 21 G 0,8 x 32 mm | kos | 500
18 | igla za vakumski odvzem krvi z zaščitnim mehanizmom in nastavkom za iglo 21 G | kos | 500
19 | Igla za vakumski odvzem krvi s kapilaro 22 G 0,7 x 25 mm | kos | 2000
20 | Metuljček varen avtomatsko proženje 21G 0,8 x 19 mm ekstenzijsaka cevka 30 cm | kos | 50
21 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 1,5 mm | kos | 2000
22 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 1,8 mm | kos | 500
23 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 2,0 mm | kos | 600
24 | Kontejner za odpadle ostre predmete 7 litrov | kos | 40
25 | Nastavek za igle – za enkratno uporabo | kos | 1000
26 | Nastavek za igle – za večkratno uporabo z avtomatskim izmetom | kos | 100
27 | Adapter na navoj z integriranim držalom za odvzem krvi iz katetra, posamezno sterilno pakiranje | kos | 100
28 | Žilna preveza za enkratno uporabo brez lateksa 1/25 | kos | 2
29 | Žilna preveza avtomatska brez lateksa | kos | 10
SKUPAJ :
STROKOVNE ZAHTEVE:
1. Izdelki oz. celoten sistem za odvzem venske in kapilarne krvi (epruvete, igle, nastavki za igle, epruvete za kapilarni
odvzem, lancete) morajo biti od istega proizvajalca.
2. Izdelki morajo biti kompatibilni z analizatorji, ki se uporabljajo v laboratoriju
3. Vse epruvete in igle morajo biti silikonizirane, pri igli s kapilaro mora biti kapilara vidna z vseh kotov, varna igla z
zaklepom-varnostni zaklep mora biti fiksno pritrjen na iglo za venski odvzem, aktiviranje varnostnega zaklepa z
enoročno tehniko.
4. Zamaški epruvet morajo biti:
- hemogard, silikonizirani, iz kvalitetne in varne gume, ki se pri večkratnem prebadanju ne drobi in zaradi tega zamaši
aparat, notranja guma mora biti krajša
- enoročno odpiranje, po odpiranju se kri ne sme zadržati na zamašku
- barvna oznaka po NCCLS/CLSI H1- A5: EDTA -vijolično, koagulacijske s citratom 1:9-svetlo modri, minimalni zračni
Stolpec (na zahtevo kupca priložiti dokazila, sedimentacija s citratom 1:4-črna, s pospeševalcem koagulacije-rdeča,
s heparinom-zelena)
5. Epruvete z gelom morajo izpolnjevati pogoje izpopolnjenega kemizma za akrilni gel, zagotavljanje 48 urne bariere
(ponudnik mora zagotoviti možnost vpogleda v dokumente o kliničnem testiranju posameznih analitov)
6. V epruvetah z Li-heparinom mora biti količina Li-heparina po strokovnih priporočilih 17 IU heparina/ml krvi
(dokazila o korelaciji serum:plazma)
7. Epruvete morajo biti pakirane s podstavkom, da se lahko prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu
8. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno izobraževanje in uvajanje izdelka v uporabo
9. Ponudnik mora priložiti potrdilo o kompatibilnosti epruvet z laboratorijskimi analizatorji
10. Cel sistem mora biti v skladu z mednarodnimi ekološkimi standardi
11. Izdelki morajo izpolnjevati direktivo o zagotavljanju kakovosti MDD 93/42/EEC aneks 5, sekcija 3,2 (priloži dokazila)
12. Pripomočki, ki so v kontaktu s pacientom, ne smejo vsebovati lateksa ( priloži dokazila)
13. Zahtevajo se certifikati o sterilizaciji: ISO 1137, BS EN 552, BS EN 556
14. Dobavni rok 72 ur, nujno naročilo 24 ur.
15. Izjava proizvajalca o skladnosti proizvodov z EC.
16. Ponudnik mora priložiti prospekte/katalog za vse ponujene artikle in jih nedvoumno označiti.
17. Kontejner za ostre predmete rumen z oznako biološki hazard.Konstrukcija pokrova onemogoča ponovno odpiranje kontejnera. Ustrezati mora BS7320 in NF X 30-500 standardom.
( priloži certifikat)
18. Ves material mora ustrezati Direktivi sveta 2010/327EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v zdravstvu, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU, ter Uredbi o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS 46/13) (priloži dokazila).
19. Upoštevana morajo biti vsa RSK priporočila in NCCLS standardi, ki veljajo za izbor epruvet in pribora za odvzem krvi (podana izjava).

## 2-presejalni testi
Ponudnik:……………………………………………………………..
Obr-2a/2
Naročnik | ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKLOP 2 | PRESEJALNI TESTI | EM | KOLIČINA | CENA BREZ DDV | % DDV | CENA Z DDV | VREDNOST Z DDV | NAZIV PROIZVAJALCA | ŠT.KOSOV V PAKIRANJU | OPOMBE
1 | Hitri imunokromatografski test za določanje STREPTOKOKA iz skupine A | test | 1500
2 | Hitri imunokromatografski test za kvalitativno določanje okultne krvi v blatu | test | 1000
3 | Hitri imunokromatografski test za kvalitativno določanje helicobacter pylori antigena v človeškem blatu | test | 400
4 | Hitri imunokromatografski test za kvalitativno določanje antigenov na Rotavirus in Adenovirus v človeškem blatu | test | 120
5 | Hitri imunokromatografski test za kvalitativno določanje HCG v urinu ali serumu | test | 40
6 | Trdna gojišča za določanje bakterij v urinu (kot naprimer URIKULT) | test | 400
S K U P A J :
Zahteve:
Za točko 1: Imunokromatografski test na ploščici, vsebovat mora pozitivno kontrolo in negativno kontrolo.
V primeru pozitivnega rezultata se v testnem polju prikažeta dve črti različnih barv.
Za točko 2: Imunokromatografski test na ploščici, specifičen na človeški hemoglobin, vsebovati mora pozitivno kontrolo,
zahtevano pakiranje 20 testov, zahtevano območje delovanja 0,04 mg Hb/g blata do 120 mg Hb/g blata.
Za točko 3: Imunokromatografski test na ploščici, vsebovati mora pozitivno kontrolo, zahtevano pakiranje je 30 testov, zahtevana točnost > 92% v primerjavi z ureazami in urea dihalnim testom.
Zahtevano je tudi, da pacienti, ki so na terapiji z zdravili PPI (inhibitorji protonske črpalke) ni potrebno prekiniti terapije zaradi testiranja.
Za točko 4: Imunokromatografski test na ploščici, vsebovati mora pozitivno in negativno kontrolo, zahtevano pakiranje 30 testov.
Zahtevana specifičnost je >98% na Rotavirus in >99% na Adenovirus, zahtevana občutljivost >99% na Rotavirus in >90% na Adenovirus v primerjavi z rezultati, dobljenimi z ELISA testi.
Za vse teste možnost testiranja.

## 3-odvzem
Ponudnik:………………………………………………………….
Naročnik | ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Sklop 3 | EPRUVETE IN PRIBOR ZA ODVZEM KRVI | [7 empty] | Obr.-2a/4
Zap.štev. | N A Z I V | EM | količina | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto mere z DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec ponujenega blaga | Število enot v ponujenem pakiranjeu | Opombe
1 | Epruveta za vakumski odvzem krvi brez dodatka 3 mL 13 x 75 | kos | 100
2 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z K2EDTA 6 ml | kos | 1000
3 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z clot aktivator/gel 3,5 ml | kos | 15000
4 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z clot aktivator/gel 5 ml | kos | 1000
5 | Epruveta za vakumski odvzem krvi K2EDTA 3 ml | kos | 16000
6 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Na-citrat (0,129 M) 1,6 ml | kos | 2000
7 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Na-citrat (0,109 M) 1,8 mL | kos | 1000
8 | Epruveta za vakumski odvzem krvi trombin/gel 5 mL | kos | 500
9 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Li – heparinom 4 mL | kos | 500
10 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Li- heparinom/gel 3 ml | kos | 1000
11 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z K2EDTA z integriranim lijačkom | kos | 500
12 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z K2EDTA,(MAP 13 x 75 mm) | kos | 2000
13 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi clot aktivator/gel z integriranim lijačkom | kos | 3000
14 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi Li heparin/gel z integriranim lijačkom | kos | 1000
15 | Igla za vakumski odvzem krvi 20 G 0,9 x 38 mm | kos | 5000
16 | Igla za vakumski odvzem krvi 21 G 0,8 x 38 mm | kos | 10000
17 | igla za vakumski odvzem krvi z zaščitnim mehanizmom, 21 G 0,8 x 32 mm | kos | 500
18 | igla za vakumski odvzem krvi z zaščitnim mehanizmom in nastavkom za iglo 21 G | kos | 500
19 | Igla za vakumski odvzem krvi s kapilaro 22 G 0,7 x 25 mm | kos | 2000
20 | Metuljček varen avtomatsko proženje 21G 0,8 x 19 mm ekstenzijsaka cevka 30 cm | kos | 50
21 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 1,5 mm | kos | 2000
22 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 1,8 mm | kos | 500
23 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 2,0 mm | kos | 600
24 | Kontejner za odpadle ostre predmete 7 litrov | kos | 40
25 | Nastavek za igle – za enkratno uporabo | kos | 1000
26 | Nastavek za igle – za večkratno uporabo z avtomatskim izmetom | kos | 100
27 | Adapter na navoj z integriranim držalom za odvzem krvi iz katetra, posamezno sterilno pakiranje | kos | 100
28 | Žilna preveza za enkratno uporabo brez lateksa 1/25 | kos | 2
29 | Žilna preveza avtomatska brez lateksa | kos | 10
SKUPAJ :
STROKOVNE ZAHTEVE:
1. Izdelki oz. celoten sistem za odvzem venske in kapilarne krvi (epruvete, igle, nastavki za igle, epruvete za kapilarni
odvzem, lancete) morajo biti od istega proizvajalca.
2. Izdelki morajo biti kompatibilni z analizatorji, ki se uporabljajo v laboratoriju
3. Vse epruvete in igle morajo biti silikonizirane, pri igli s kapilaro mora biti kapilara vidna z vseh kotov, varna igla z
zaklepom-varnostni zaklep mora biti fiksno pritrjen na iglo za venski odvzem, aktiviranje varnostnega zaklepa z
enoročno tehniko.
4. Zamaški epruvet morajo biti:
- hemogard, silikonizirani, iz kvalitetne in varne gume, ki se pri večkratnem prebadanju ne drobi in zaradi tega zamaši
aparat, notranja guma mora biti krajša
- enoročno odpiranje, po odpiranju se kri ne sme zadržati na zamašku
- barvna oznaka po NCCLS/CLSI H1- A5: EDTA -vijolično, koagulacijske s citratom 1:9-svetlo modri, minimalni zračni
Stolpec (na zahtevo kupca priložiti dokazila, sedimentacija s citratom 1:4-črna, s pospeševalcem koagulacije-rdeča,
s heparinom-zelena)
5. Epruvete z gelom morajo izpolnjevati pogoje izpopolnjenega kemizma za akrilni gel, zagotavljanje 48 urne bariere
(ponudnik mora zagotoviti možnost vpogleda v dokumente o kliničnem testiranju posameznih analitov)
6. V epruvetah z Li-heparinom mora biti količina Li-heparina po strokovnih priporočilih 17 IU heparina/ml krvi
(dokazila o korelaciji serum:plazma)
7. Epruvete morajo biti pakirane s podstavkom, da se lahko prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu
8. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno izobraževanje in uvajanje izdelka v uporabo
9. Ponudnik mora priložiti potrdilo o kompatibilnosti epruvet z laboratorijskimi analizatorji
10. Cel sistem mora biti v skladu z mednarodnimi ekološkimi standardi
11. Izdelki morajo izpolnjevati direktivo o zagotavljanju kakovosti MDD 93/42/EEC aneks 5, sekcija 3,2 (priloži dokazila)
12. Pripomočki, ki so v kontaktu s pacientom, ne smejo vsebovati lateksa ( priloži dokazila)
13. Zahtevajo se certifikati o sterilizaciji: ISO 1137, BS EN 552, BS EN 556
14. Dobavni rok 72 ur, nujno naročilo 24 ur.
15. Izjava proizvajalca o skladnosti proizvodov z EC.
16. Ponudnik mora priložiti prospekte/katalog za vse ponujene artikle in jih nedvoumno označiti.
17. Kontejner za ostre predmete rumen z oznako biološki hazard.Konstrukcija pokrova onemogoča ponovno odpiranje kontejnera. Ustrezati mora BS7320 in NF X 30-500 standardom.
( priloži certifikat)
18. Ves material mora ustrezati Direktivi sveta 2010/327EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v zdravstvu, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU, ter Uredbi o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS 46/13) (priloži dokazila).
19. Upoštevana morajo biti vsa RSK priporočila in NCCLS standardi, ki veljajo za izbor epruvet in pribora za odvzem krvi (podana izjava).

## 4-pomožni material
Ponudnik:…………………………………………………………………………….. | [7 empty] | Obr-2a/4
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKLOP 4 | LABORATORIJSKI POMOŽNI MATERIAL
| N A Z I V | E.M. | KOLIČINA | CENA BREZ DDV | %DDV | CENA Z DDV | VREDNOST Z DDV | Proizvajalec ponujenega blaga
1 | Posodica pvc za blato z žličko (a 100 kos) | zavitek | 15
2 | Stekelca krovna 22x22 mm a200 kos, | sc (škatla) | 15
3 | Stekelca predmetna 76x26mm a 50 kos | sc | 8
4 | Epruveta za bris sterilna s konico iz bombaža | kos | 1400
5 | Epruveta za bris sterilna s konico iz umetnih materialov | kos | 2000
6 | DIFF SAFE za krvni razmaz a 100 kos | zavitek | 2
7 | Kozarci pp 2 dcl | kos | 18000
8 | Pipeta pasteurjeva (greduirana na 0,5 ml), 3ml plastična | kos | 5000
9 | Pipeta sediko graduirana | kos | 400
10 | Pipeta sediko negraduirana | kos | 3000
11 | Urinske monovete sterilne 10 ml | kos | 200
12 | Posodice z zamaškom za urin sterilna (a 120 ml) | kos | 500
13 | Posodice z zamaškom za urin nesterilna (a 120ml) | kos | 500
14 | Urised ploščica | kos | 800
15 | Raztopina za barvanje razmazov May-Gunwald | ml | 100
16 | Raztopina za barvanje razmazov kot Giemsa | ml | 100
SKUPAJ

## 5-CoaguChek
Ponudnik:………………………………………………………………….
Naročnik: | Zdravstveni dom Črnomelj | [5 empty] | Obr-2a/5
SKLOP 5 | Material za CoaguChek (analizator Coagu chek PRO II)
|  | EM | količina | cena na EM brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Vrednost z DDV
1 | REAGENT: COAGU CHEK PRO II | test | 4800
2 | KONTROLE: COAGU CHEK PRO II Controls | sc | 24
3 | LANCETE: ACCU-CHEK Softclix Pro Lancet | kos | 4800
SKUPAJ

## 6- urini
Ponudnik:…………………………………………………………………..
Naročnik | Zdravstveni dom Črnomelj | [5 empty] | Obr-2a/6
SKLOP 6 | MATERIAL ZA URINSKI ANALIZATOR COBAS U411
| NAZIV | EM | količina | cena na EM brez ddv | % DDV | Cena na EM z DDV | Vrednost z DDV
1 | TESNI LISTIČI COMBUR TEST M | SC (100) | 80
2 | TESNI LISTIČI COMBUR TEST UX | SC (100) | 8
3 | COMBUR TEST M KALIBRATOR | sc | 2
SKUPAJ :

## 7- hematologija
Ponudnik: | ………………………………………………..
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ | [6 empty] | Obr-2a/7
SKLOP 7 | REAGENTI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR SYSMEX XN-1000 in barvalnik Stain Box RAL Diagnostic
| SYSMEX XN-1000 | Kat.štev | Enota mere | Letna količina | cena na enoto mere brez DDV | %DDV | cena na enoto mere z DDV | Vrednost z DDV
1 | Cellpack DCL | CT661628 | 20 L | 42
2 | Cellpack DFL | BT965910 | 2 x 1,5 L | 4
3 | Sulfolyser | 90411414 | 5 L | 5
4 | Sulfolyser | 90411317 | 3 L | 2
5 | Lysercell WNR | BL121531 | 5 L | 10
6 | Lysercell WDF | AL337564 | 5 L | 9
7 | Fluorocell RET | BN337547 | 2 X 12 mL | 4
8 | Fluorocell WDF | CV377552 | 2 X 42 mL | 5
9 | Fluorocell WNR | CP06615 | 2 x 82 mL | 4
10 | Cellclean | 83401621 | 50 mL | 30
11 | XN Chek Level 1 | 213484 | 8 vials x 3,0 ml | 6
12 | XN Chek Level 2 | 213485 | 8 vials x 3,0 ml | 6
13 | XN Chek Level 3 | 213486 | 8 vials x 3,0 ml | 6
14 | Kit RAL StainBox MCDh | 360300-0000 |  | 12
SKUPAJ: