OBR-3_5_TEHNIČNE ZAHTEVE

Naročnik navaja opis lastnosti, ki jih mora izpolnjevati ponujeni aparat, pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik oziroma NE, če so lastnosti boljše od navedenih. Ponudnik naj vpiše stran v priloženi tehnični specifikaciji, kjer so navedene lastnosti proizvajalca navedene in jih naročnik lahko preveri.

Kjer naročnik navaja zahtevo po drugačnem vnosu ponujenih lastnosti, naj ponudnik le to vpiše v desni stolpec skladno z zahtevami naročnika.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere se lahko nedvoumno ugotovijo lastnosti ponujene opreme.

Izpolnjen obrazec tehnične dokumentacije je obvezni sestavni del ponudbe. Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku, ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati laični slovenski prevod v roku do treh delovnih dni od prejema poziva. Navodila za varno delo morajo biti priložena k ponudbi obvezno v slovenskem jeziku.

Minimalne tehnične zahteve za opremo:
Analizator za osnovno urinsko analizo
1. Kvalitativno določanje proteinov, bilirubina, urobilinogena, glukoze, krvi, nitritov, levkocitov, ketonov, pH, specifične gostote, barve in motnosti v urinu	DA NE / Št. Strani:
2. Določitev kvalitativnih parametrov v urinu z reflektometričnim merjenjem	DA NE / Št. Strani:
3. Turbidimetrična določitev motnosti	DA NE Št. Strani:
4. Možnost izračuna proteini/ kreatinin in mikroalbumin/kreatinin.	DA NE Št. Strani:
5. Možnost uporabe dveh različnih vrst urinskih lističev na analizatorju.	DA NE Št. Strani:
6. Urinski platformi mora biti dodan polavtomatski aparat za osnovno urinsko analizo z možnostjo uporabe dveh različnih vrst urinskih lističev.	DA NE Št. Strani:
Analizator za urinski sediment
1. Kvalitativna in kvantitativna analiza formiranih delcev urina (določitev kvalitativnih parametrov in števila levkocitov, eritrocitov, cilindrov, bakterij, epiteljnih celic, kristalov, sluzi, spermijev, gliv).	DA NE Št. Strani:
2. Pretočni citometer z diodnim lasarjem (ali laserjem razreda oz.Class 1 v skladu s standardom IEC 60825-1), hidrodinamičnim fokusiranjem in merjenjem prevodnosti.	DA NE Št. Strani:
3. Dva ločena kanala za določanje števila formiranih delcev v urinu in števila bakterij v urinu	DA NE Št. Strani:
DODATNE TEHNIČNE ZAHTEVE
1. Osnovna urinska preiskava in določanje urinskega sedimenta se morata izvajati na integriranem oz. med seboj povezanem sistemu za osnovno urinsko analizo in urinski sediment, z avtomatskim podajalnikom in možnostjo neprekinjenega nalaganja vzorcev.	DA NE Št. Strani:
2. Platforma mora imeti eno vstopno mesto za vzorce za osnovno urinsko analizo in urinski sediment.	DA NE Št. Strani:
3. Vzorec je nativni urin, brez predhodne priprave in brez centrifugiranja.	DA NE Št. Strani:
4. Zahtevan volumen vzorca največ 5,0 mL	DA NE Št. Strani:
- Samo za urinski sediment največ 4 mL z možnostjo ročne aspiracije največ 1mL nativnega urina	DA NE Št. Strani:
- Samo za osnovno urinsko analizo 1 mL nativnega urina	DA NE Št. Strani:
5. Zagotovljeno mora biti samodejno preverjanje zadostne količine vzorcev.	DA NE Št. Strani:
6. Zmogljivost: - osnovna urinska analiza: najmanj 150 vzorcev na uro	DA NE Št. Strani:
- Urinski sediment: najmanj 70 vzorcev na uro	DA NE Št. Strani:
7. Vgrajen mora biti čitalec črtnih kod za vzorce (v primeru ločenih aparatov mora imeti vsak aparat vgrajen čitalec črtnih kod).	DA NE Št. Strani:
8. Možnost samodejnega dnevnega vzdrževanja.	DA NE Št. Strani:
9. Zagotovljena računalniška podpora sistema s pripadajočo strojno in programsko opremo.	DA NE Št. Strani:
10. Oprema /sistem mora omogočati dvosmerno povezavo z laboratorijskim informacijskim sistemom.	DA NE Št. Strani:
11. Sistemu mora biti dodan tiskalnik in sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) z avtonomijo 10 minut.	DA NE Št. Strani:
12. Navodila za uporabo v slovenskem in angleškem jeziku.	DA NE Št. Strani:
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA URINSKO PLATFORMO
1. Oprema mora imeti CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi. CE oznako mora imeti tudi ves ponujeni potrošni material. Blago po ponudbi mora biti novo.	DA / kot je razvidno iz priloženih dokazil
2. Naročnik zahteva najmanj 12 mesečni garancijski rok, ponudnik ponudi ustrezen garancijski rok na obrazcu predračuna in 4 leta pogarancijskega vzdrževanja.	Ponujamo garancijski roK……..
3. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebni material za verifikacijo metod po priporočilih CLSI (The Clinical & Laboratory Standards Institute)	DA
4. Ponudnik mora zagotoviti brezplačne posodobitve programske opreme vezane na analitski sistem.	DA
5. Analizni certifikat odpadnih tekočin.	DA
SERVIS IN PODPORA
1. Dobro organizirana, od proizvajalca pooblaščena, servisna služba s sedežem v Sloveniji.	Naslov servisne službe:
2. Odzivni čas od sporočila klica o okvari do prihoda serviserja na lokacijo do 4 ure.	DA ponudnik zagotavlja odzivni čas
3. Ponudnik predloži lasten obrazec iz katerega bo razvidno sledeče:	DA
- število vzdrževalnih servisov letno, po priporočilih proizvajalca
- obseg preventivnega vzdrževalnega servisa
- vrednost vzdrževalnega servisa, navesti mora količino in ceno na EM brez in z DDV za: storitev (servisne ure), stroški prihoda na lokacijo, rezervni deli, ki jih je potrebno menjati
- ceno servisnih storitev pri izrednih vzdrževanjih
4. Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi, mora biti na voljo servisni inženir, izšolan pri proizvajalcu. Ponudnik predloži dokazilo o usposobljenosti s strani proizvajalca opreme.	DA ponudnik mora predložiti dokazila – potrdila o usposobljenosti
5. Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in mora imeti vse potrebne certifikate	DA
6. Ponudnik je dolžan vzdrževanje in orginalne rezervne dele oziroma nadomestne dele, ter reagente in potrošni material zagotavljati še 10 let po prevzemu opreme. V primeru, da ponudnik v tem času obveznosti več ne bo izpolnjeval, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti enakovreden aparat nove generacije.	DA
7. Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike. Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo, ter delovanje pogodbene opreme usposobil (izšolal) delavce naročnika. Izobraževanje uporabnikov je vključeno v pogodbeno ceno analizatorja.	DA
8. Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč, pri reševanju strokovnih vprašanj, pomoč pri delu z opremo in konzultacije.	DA

POTROŠNI MATERIAL
Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi preteklega obdobja. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrebnega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.
Ocenjeno število vzorcev urina znaša letno:
- Osnovna urinska analiza 9.000
- Urinski sediment 9.000
Ponudnik naj upošteva, da:
- Laboratorij dela 5 dni v tednu, 12 ur na dan
- Izvaja kontrole 1 x dnevno na dveh nivojih oz. še ostale po priporočilih proizvajalca
- Uporablja kalibracijski material, če to priporoča proizvajalec
Ponudnik mora predložiti »lasten ponudbeni predračun«, iz katerega bodo razvidni:
- Nazivi
- Kataloške številke
- Količine preračunane na predvideno letno število preiskav za vse postavke: reagent, kontrolni material in ostali potrebni potrošni material za izvedbo omenjenega števila preiskav
- Cene na enoto mere brez in z DDV
- Stopnja DDV
Pogodbeni predračun bo kot priloga sestavni del pogodbe.

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da v celoti sprejema pogoje izvedbe.